# ตารางเทียบความต้องการ KU Watch

สถานะ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 23:07 น.   WATCH 2.0.15   HUB 1.0.8

เทียบข้อ FR และ NFR ทั้ง 16 ข้อกับ Requirements Plan V2 เดิม ตารางย่อข้อความเพื่ออ่านง่ายโดยคงรหัสและเกณฑ์ตัวเลข ต้นแบบทำงานได้หลายส่วน แต่ยังมีผลตรวจรับที่ไม่ครบ

ช่องทำแล้ว ☑ หมายถึงส่วนระบบพร้อมใช้ตามหมายเหตุ ส่วนช่องตรวจผ่าน ☑ ต้องมีหลักฐานถึงเกณฑ์ที่ระบุ ช่องว่าง ☐ ไม่ถือว่าผ่าน; ช่องติ๊กแก้ไขได้ใน Word

# ข้อกำหนดหลัก FR 01 ถึง FR 04

| ข้อ | ข้อกำหนดและเกณฑ์ย่อ | ทำแล้ว | ตรวจผ่าน | หลักฐานและสิ่งที่ยังขาด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 Must | MAX30102 ชีพจรและ SpO₂; QMI8658 ความเร่งและไจโร; BME680 อุณหภูมิ/ความชื้น เกณฑ์: ชีพจร/SpO₂/การเคลื่อนไหว ≥1 Hz, IAQ ทุก 3 s และทำงานครบ 1 นาที | ☑ แล้ว | ☑ ผ่าน | รุ่น 2.0.15 อ่าน PPG จริง 25 Hz และตรวจจอหลังส่ง SPI; IAQ ใช้รอบ BSEC 3 s ตรวจ USB โดยตรง ผ่านช่วง BPM/SpO₂ valid ต่อเนื่อง ≥60 s พร้อมความถี่จอ; ไม่ใช้ความช้า MQTT มาตัดช่วงจอ |
| FR-02 Must | แสดงค่าล่าสุด เวลา แบต INA226 และสถานะ Wi-Fi บนจอทัช เกณฑ์: รีเฟรชทุก 500 ms แสดงสถานะตรงจริงและแตะสั่งงานได้ | ☑ แล้ว | ☑ ผ่าน | ผู้ใช้ยืนยันเวลา แบต และสถานะตรงจริง; จอใหญ่แตะเปลี่ยนหน้าได้ รุ่น 2.0.9/1.0.8 ตรวจคำสั่ง 11 หน้าและคืนหน้าเดิมได้; ไม่แทนทัช ≤300 ms |
| FR-03 Must | JSON ผ่าน MQTT ทุก 1 s, QoS 1, LWT /status และ topic ku/iot/<group>/ <device>/env เกณฑ์: รับครบ 5 นาที | ☑ แล้ว | ☑ ผ่าน | รุ่น 2.0.15 คอมผ่าน Wi-Fi บ้าน รับ 300 รายการ/300 s หาย 0 หลุด 0 QoS1/LWT ตรวจจริง ช่องว่างรับสูงสุด 1.78 s; ใช้ guard เดิม <3 s |
| FR-04 Must | MicroSD CSV ทุก 5 s อ้างเวลา PCF85063 และปิดไฟล์เป็นระยะ เกณฑ์: เปิด Excel ได้ เวลาถูกต้องและไม่มีแถวขาด | ☑ แล้ว | ☑ ช่วงที่ตรวจ | ไฟล์ 14 ต.ค. 1,408 แถว; รอบ 16 ต.ค. 61 แถว/5 นาที 1 วินาที เปิด Excel ครบ 26 คอลัมน์ รอบ 16 ต.ค. RTC ต่าง ≤1 s; บันทึกห่าง 4–6 s; ไม่เหมารวมทุกช่วงหรือ 24 ชั่วโมง |

การเปลี่ยนอุปกรณ์: ผู้ใช้ยืนยันว่าผู้สอนยอมรับแฟลชบนตัวเล็ก + MicroSD บนจอใหญ่ และเซ็นเซอร์ที่ปรับใช้ การยอมรับนี้ไม่แทนผลทดสอบ ตัวเล็กมี GY-51; QMI8658/PCF85063 อยู่บนจอใหญ่

# ข้อกำหนดเพิ่มเติม FR 05 ถึง FR 08

| ข้อ | ข้อกำหนดและเกณฑ์ย่อ | ทำแล้ว | ตรวจผ่าน | หลักฐานและสิ่งที่ยังขาด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-05 Should | เมื่อ Wi-Fi/broker หลุด เก็บ MicroSD/NVS และส่งข้อมูลค้างกลับ MQTT อัตโนมัติ เกณฑ์: ตัด Wi-Fi 10 นาที ข้อมูลครบและเซ็นเซอร์ไม่หยุด | ☑ แล้ว | ☑ ผ่าน | ตัด Wi-Fi จริง 614.0 s; แฟลชเก็บค้างและส่งกลับเอง รับย้อนหลัง 852 รหัส; DB ครบ 877 รหัสในช่วงตรวจ; แยกจาก hub-offline CSV |
| FR-06 Should | IAQ >150 หรืออุณหภูมิ >35°C ต่อเนื่อง 3 รอบอ่านใหม่ เตือนบนจอและ dashboard เกณฑ์: ป้อนค่าจำลองแล้วเตือนภายใน 5 s | ☑ แล้ว | ☑ ผ่าน ค่าจำลอง | ทดสอบ TEMP และ IAQ โดยป้อน 3 ค่าใหม่ที่ 1 Hz ตามวิธีจำลองในเกณฑ์ รอบล่าสุด 2/2 จอช้าสุด 2.95 s และ browser 2.66 s; TEST ไม่ลงข้อมูลจริง |
| FR-07 Could | ตั้ง SSID/password, broker และเกณฑ์เตือนโดยไม่แฟลช ใช้ NVS/Preferences เกณฑ์: เปลี่ยนแล้วรีบูต ค่ายังอยู่และมีผลทันที | ☑ แล้ว | ☑ ผ่าน | เปลี่ยน topic และค่าเตือนจริง รีบูตตรวจการคงค่า แล้วคืนเกณฑ์ 35°C/IAQ150 และรีบูตซ้ำ SSID/broker/topic คงเดิม; รายการกิจกรรมและขนาดไม่เปลี่ยน; ไม่ดาวน์โหลดพิกัดดิบ |
| FR-08 Could | เช็ก OTA ตอนบูตและทุก 24 h ดาวน์โหลดรุ่นใหม่เอง แสดงเวอร์ชันและรายงาน /status เกณฑ์: อัปเดตรุ่นใหม่เองภายใน 24 h | ☑ แล้ว | ☑ ผ่าน | OTA อัตโนมัติ HTTPS สำเร็จถึง 2.0.15 ตรวจ SHA256 และบูตยืนยันสุขภาพ; /status ตรง 2.0.15 ผู้ใช้ยืนยันเห็น FW 2.0.15 บนตัวเล็กและ WATCH 2.0.15 บนจอใหญ่ตรงกันแล้ว |

Must/Should/Could ยึดตารางจัดลำดับในเอกสารเดิม FR-08 เป็น Could แต่ข้อ rollback ใน NFR-08 ยังต้องมีผลตรวจรับถ้าจะสรุปว่าครบทุกข้อ

# คุณภาพระบบ NFR 01 ถึง NFR 04

| ข้อ | ข้อกำหนดและเกณฑ์ย่อ | ทำแล้ว | ตรวจผ่าน | หลักฐานและสิ่งที่ยังขาด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 คุณภาพ | เดินระบบต่อเนื่องอย่างน้อย 24 h ไม่ต้องรีบูตด้วยมือ เกณฑ์: ไม่ค้างและยังส่งข้อมูลได้ปกติ | ☐ ทดสอบอยู่ | ☐ รอครบ | MQTT สะสม 29 ชม. 35 นาที; ต่อเนื่องยาวสุด 8 ชม. 10 นาที ยังไม่ครบ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง; แยกรอบล้มเหลวเดิม และไม่ใช้ผลนี้แทนอายุแบตเตอรี่ |
| NFR-02 คุณภาพ | ออฟไลน์ยังทำงาน ต่อกลับด้วย exponential backoff เกณฑ์: ปิด broker/เราเตอร์ 10 นาที ไม่ค้างและส่งกลับเอง | ☑ แล้ว | ☑ ผ่าน | ทดสอบ Wi-Fi หลุดจริง 614.0 s นาฬิกายังอ่านเซ็นเซอร์และคิวทำงาน กลับ Wi-Fi/MQTT และระบายคิวเอง; ตรวจรหัสถึง DB ในผลเดียวกับ FR-05 |
| NFR-03 คุณภาพ | เซ็นเซอร์ถึงภาพ Grafana ≤5 s และทัช ≤300 ms เกณฑ์: วัด Grafana 10 ครั้ง เฉลี่ย ≤5 s แตะไม่หน่วง | ☑ แล้ว | ☐ ยังไม่ครบ | Grafana query เดิม 10 รหัสเฉลี่ย 3.091 s; ภาพและคลิปจริงรอบ 16 ต.ค. เก็บแล้ว ยังไม่ใช่ผลจับ sensor-to-browser paint และทัชถึงภาพ ≤300 ms; ไม่ใช้ ACK แทนภาพจริง |
| NFR-04 คุณภาพ | LiPo 1000 mAh ใช้ได้ ≥6 h พร้อมหรี่/พักจอ และบันทึก/ส่งข้อมูล เกณฑ์: จับเวลาจนแบตเหลือ 20% เทียบแรงดัน INA226 | ☐ พักไว้ | ☐ ไม่ทดสอบ | ผู้ใช้ไม่มีที่ชาร์จ รอบนี้ใช้ USB; กลางแจ้งใช้แบต 1000 mAh เปลี่ยนเมื่อหมด ยังไม่ทดสอบแบตถึง 20% นาน ≥6 h และกระแส INA226 ยังไม่สอบเทียบ |

การเก็บ MQTT จาก USB ตรวจการรับข้อมูลและความเสถียรในขอบเขตที่บันทึก ไม่พิสูจน์อายุแบตเตอรี่ และไม่รวมหลายช่วงเป็น 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง รอบเดิมที่ไม่ผ่านยังเก็บแยกไว้

# คุณภาพระบบ NFR 05 ถึง NFR 08

| ข้อ | ข้อกำหนดและเกณฑ์ย่อ | ทำแล้ว | ตรวจผ่าน | หลักฐานและสิ่งที่ยังขาด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-05 คุณภาพ | ไม่เผยรหัส Wi-Fi/broker ใน source บน GitHub; NVS/ไฟล์ส่วนตัวถูก ignore; broker มี user/password เกณฑ์: repo ไม่มี credentials ลับ | ☑ แล้ว | ☐ เฉพาะ ZIP | Source ZIP รุ่น 2.0.15 ตรวจค่ารหัสลับที่รู้จัก ไม่รวม config ส่วนตัวและไฟล์เฟิร์มแวร์ เพิ่ม ignore กุญแจ TLS ส่วนตัว; ยังไม่ได้เผยแพร่ Git repo จึงไม่อ้างผลตรวจ repo |
| NFR-06 คุณภาพ | อุณหภูมิ ±3°C เทียบเครื่องอ้างอิง 10 จุด; BPM/SpO₂ ระบุว่าเบื้องต้น ไม่ใช่อุปกรณ์แพทย์ | ☐ บางส่วน | ☐ รออ้างอิง | ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์สำหรับเทียบ 10 จุด ±3°C ชีพจร/SpO₂ เป็นค่าทดลอง; อุณหภูมิอาจได้รับความร้อนบอร์ด ไม่ปรับค่าเดาให้ตรงผลอ้างอิง |
| NFR-07 คุณภาพ | ฮาร์ดแวร์ต่อชุด ≤3,000 บาท เกณฑ์: รวม BOM ราคาจริง ครอบคลุมจอ INA226 และ QMI8658 | ☐ รอราคา | ☐ รอรวมงบ | เว้นราคาซื้อจริงและชื่อสมาชิกตามคำขอผู้ใช้ ยังไม่รวม BOM ทั้งชุดเทียบ ≤3,000 บาท ไม่ใช้ราคาประมาณเป็นผลผ่าน |
| NFR-08 คุณภาพ | แยก Driver/Model/Service/UI; A/B rollback; OTA ห้ามเมื่อแบต <30% เกณฑ์: ตัดไฟขณะ OTA 3 ครั้ง แล้ว rollback/บูตกลับได้ | ☑ แล้ว | ☐ รอทดสอบ | อัปเดต A/B ผ่าน Wi-Fi จริง app0→app1→app0 และตรวจ hash/health หลังบูต ยังไม่ทดสอบตัดไฟระหว่าง OTA 3 ครั้งและ rollback จึงยังไม่ผ่าน NFR-08 |

# หลักฐานและการใช้ตาราง

ผลล่าสุดอยู่ในชุด FR_Status_2.0.15 พร้อมหลักฐานแจ้งเตือน OTA การตรวจสัญญาณจริง และผล MQTT ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน ผลเดิมคงวันและรุ่นไว้ตามจริง

เกณฑ์ Requirements V2 เดิมไม่เปลี่ยน ช่องที่ยังไม่ผ่านคงว่างไว้ FR-06 ใช้วิธีจำลองตามเกณฑ์ FR-01 วัดที่เครื่องโดยตรง และ FR-08 ยืนยันเลขรุ่นจากจอจริงแล้ว